Bio-Rad凝胶成像操作规范及注意事项

（一）操作规范

- 打开主机电源与计算机电源.

- 点击凝胶成像软件,进入QUANTITY ONE操作界面.

- 在FILE菜单中,选择GEL EQ菜单,进入图像采集界面

- 点击LIVE/FOCUS菜单,采集图像.(根据被扫胶的要求, 在凝胶成像主机面板上选择UV/WHITE紫外光/白光).(如需使用透射白光,则把白光台电源打开,把白光台放在底板上,把胶放在白光台上.)

- 调节光圈大小,点击IRIS下OPEN/CLOSE;调节聚焦,点击FOCUSE下NEAR/FAR按钮;调节远近即大小,点击ZOOM下相应按钮,直到满意为止.

- 爆光时间一般选择自动AUTO EXPOSE即可.

- 若图像上有高亮红点,说明爆光过度,则须缩小光圈.

- 图像调好后,点击SAVE键保存.若需保存为其他格式,则在FILE菜单下选择导出,保存为JPEG/TIFF格式文件.

（二）注意事项

- 不要污染仪器外部表面。

- 在使用紫外光源照相的过程中，不可打开凝胶成像系统的暗门。

- 照相后把废胶取出，并用软纸擦拭干净。

- 调焦时要轻缓，调焦需要等待过程。

- 保持暗香内干燥。

- 使用仪器时，要关闭门和观测台，否则无法使用紫外灯。

- 使用完毕及时关闭电源并在记录本上进行登记。

- 勿用U盘拷贝数据。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年9月