超速冷冻离心机操作规范和注意事项

一、离心机操作步骤

1.接通电源，打开离心机盖；按要求装配好离心管。

2.按要求安装离心转头；关上离心机盖。

3.输入离心数据，编离心程序。

4.抽真空，并开始运行程序。

5.程序结束后，去真空；打开离心机盖，取出转头。

6.取出离心管并进行分析。

二、离心管的选用

1.玻璃离心管绝对不能在高、超速离心机上使用。

2.PA管：化学性能稳定，半透明，能耐高温消毒。PP管：化学性能稳定，半透明，能耐高温消毒。PC管：透明度好，硬度大，能耐高温消毒，但不耐强酸强碱及某些有机溶剂，主要用于5万（转/分）以上离心。

3.如离心管盖子密封性差液体就不能加满（针对高速离心且使用角度头），以防外溢。外溢后果：污染转头和离心腔，影响感应器正常工作。

4.超速离心时，液体一定要加满离心管，应超离时需抽真空，只有加满才能避免离心管变形。

5.使用角度头时别忘盖转头盖，如未盖，离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温，这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担，影响离心机的使用寿命。

三、操作注意事项

1.对称平衡：当离心转速达1－5万（转/分）时，如对称管相差1克，转头半径5厘米，则离心力公式F=m×RCF，查表得：1万（转/分）RCF=6000代入公式F=1×6000=6（公斤），5万（转/分）RCF=150000代入公式F=1×150000=150（公斤），此时引起两边不平衡可达6－150（公斤），这对离心机的损伤是很大的，至少将缩短离心机的使用寿命。

2.如离心管盖子密封性差液体就不能加满（针对高速离心且使用角度头），以防外溢。外溢后果污染转头和离心腔并失去平衡，影响感应器正常工作

3.超速离心时，液体一定要加满离心管，应超离时需抽真空，只有加满才能避免离心管变形。

4.使用角度头时别忘盖转头盖，如未盖，离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温，这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担，影响离心机的使用寿命。

四、保养注意事项

1.清洁离心机腔体和转头，并擦干腔内冷凝水。

2.使用完后要打开门，直至腔内恢复常温。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月