电感耦合等离子体发射光谱操作规范及注意事项

1.输入元素及波长

- 在周期表中，点击“Cu”元素，Cu的最佳谱线便可自动选入Protocol中。

- 接下来点击“As”，“Fe” 和“Mn”，其谱线会自动进入协议中。

- 点击“Zn”，此时屏幕中显示Zn有两条最佳线“Best”点击已确认过的最佳线“OK”然后关闭窗口。

- 选择Zn206，200nm谱线，双击或点击后按“insert”按钮选入protocol。

- 点击“apply defaults”核查框并取消此选项。

- 选击“Ba”元素，由于Ba元素在QC核查中的浓度与其他元素不同，它的标准浓度要手动输入。

2.标准曲线浓度及分析协议变量的输入

- 点击“Line Info”按钮。协议中所选元素的变量参数显示在窗口的左侧。

- 点击元素“Ba”。此时Ba的参数条件将显示出来。

- 在“Calibration Stds”编辑栏中，将S1，S2，S3和S4的浓度改为“0.1”、“0.5”和“1.0”，并点击“Apply to one line only”按钮，确认输入。

- 按住“CRTL”的同时点击元素，可选择多个元素（一组），并可将其条件一并改变。

- 按住Crntrol同时，选击Cu、Mn、Zn，每个元素即被选中。

- 点击“Set Selected”按钮，将跳出“multi line info”窗口。

- 在背景点选框中，将背景扣除点“6”改为“26”，然后按“OK”。此时选选的三个玄素的背景扣除点将被改变。在“ Line info”选框中进行协议中元素的编辑简单易行。

- 点击元素“Mn”

- 在“View”选框内，点击“位置”以确认观测方式，如果是双观测系统，水平和垂直观测选项都可选，但双观测的校准元素及谱线必须选中（必须同时确定peak水平和垂直的元素）。此选项是用于等离子体火炬位置的调整。“Position Plasma”可在“ICPRunner”的“Scan”窗口下实现。窗口下实现。点击“Apply to one line only”，确认输入。

3.注意事项

- 仪器部件不得私自拆卸，如有必要，须由专人拆装。

- 如有吸液管堵塞情况发生时，相应部件浸泡稀盐酸时，注意金属部位不得浸入酸中，以免腐蚀。

- 应及时处理分析后残留的废液，防止长期存放在分析室，造成对人身的损害。

- 经常检查氩气管路是否密闭，防止进入空气，对检测器造成损坏；拆卸雾化器及雾室时，注意不要碰撞玻璃部位，防止造成部件损坏。

- 分析室内严禁吸烟，防止火灾事故的发生。

- 电感耦合等离子体发射光谱仪的仪器参数设置不可随意改动，防止意外情况的发生。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年10月