高压灭菌锅操作步骤及注意事项

一、操作步骤

1、确认电源的正确连接，将灭菌锅右侧的电源开关打开，然后按下“POWER ON/OFF”键开机。

2、确认锅内压力为0的情况下，轻轻向下按灭菌器盖的把手，脚踏盖锁解除踏板，把盖打开。向灭菌锅内注水(蒸馏水)直到看到水漫过底盘中心孔的横杠（大约需要2.0升水）。

3、放置待灭菌的物品，盖上盖子到磁封条封好，将开/关杠杆调向左侧把盖锁住。

4、选择运行模式（一般均选择普通灭菌模式，选其他模式需要请示安全员）

5、启动灭菌程序：

（1）确定放气瓶内的水位在“HIGH”和“LOW”之间；

（2）确定排水瓶内的水位足够低，不会碰到排气管的顶端；

（3）按“START/STOP”键启动灭菌程序。

7、灭菌完成后，温度降至90度以下（锅内压力为0）的情况下才能打开盖子，拿出灭好的物品。

8、按“POWER ON/OFF”键断开电源。

二、注意事项

1.在压力到达0 MPa之前，不打开灭菌器盖。

2.压力表出现异常时，应停止使用。

3.打开灭菌锅锅盖时，应充分注意来自灭菌室内的蒸气，防止烫伤。

4.放置灭菌物品时要注意不要碰触损伤内胆中的温度探头。

5、当放气瓶中的水位高于“HIGH”标记时，在灭菌前将水倒出至“LOW”标记。

6、当锅内的水位低于底盘中心的横杠时,应当补加适量蒸馏水至漫过横杠即可。为避免阻塞管系，应经常换水；该设备准备长时间停用时，要将灭菌锅内的水排空。

生物学实验中心

天津市动植物抗性重点实验室

2013年9月